Lūdzam neskaidrību gadījumā savlaicīgi uzdot jautājumus Pasūtītājam (e-pasts: dzeina.gaile@rtu.lv)!

3.pielikums

RTU 09.06.2015.

atklāta konkursa nolikumam

ar ID Nr. RTU-2015/83

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (forma))

iepirkuma “Dažādas zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros”

2.daļai

“Kombinētās barošanas vilces piedziņas stenda aprīkojuma komplekts (Kombinētās barošanas vilces piedziņas stenda ar hibrīdo enerģijas uzkrājēju un elektriskās piedziņas un to vadības metožu testēšanas stenda/sistēmas komplekta daļa)”

CPV kods: 31000000-6 “Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums”, papildu CPV kods: 39180000-7 “Laboratorijas mēbeles”.

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Dažādas zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros” iepirkuma ID Nr. RTU-2015/83 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums.

Ekvivalences skaidrojums programmatūrai/precei - par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai programmatūrai/precei tiks uzskatīta programmatūra/prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām, programmatūras gadījumā - lietotāju saskarnes viedokļa un programmiskajām saskarnēm (kā Application Programming Interface, datņu formātiem un tml.). Piedāvātajai programmatūra/precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras/preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai programmatūrai/precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras/preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

| Nr. | Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums. Norādīt: - preces ražotāju (ja ir - modeļa nosaukumu un numuru). Gadījumā, ja pretendents pats ir preces ražotājs, tas to piedāvājumā norāda; - katras piedāvātās preces tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju; - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, vai norādi (saiti) uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. Ja šāda informācija nepastāv, norādīt iemeslu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skapis ar stikla durvīm 19’’ skaits 2 gab. | Vismaz viens izvelkams plaukts, jāiztur svars vismaz 60kg Materiāls: metāla Skapji paredzēti 80 Winston WB-LYP40AHA elementu izvietošanai, viena akumulatoru baterijas elementa izmēri 48x181x114 mm – skapim jābūt piemērotam šādu elementu izvietošanai. Skapja platums vismaz 600mm. Skapja dziļums vismaz 600mm. Skapja augstums vismaz 1200mm. |  |
| 2. | Trīsfāzu automātslēdzis 1, 1gab. | Darba spriegums 400V Nominālā strāva 100A Polu skaits 3 Klase C |  |
| 3. | Trīsfāzu automātslēdzis 2, 1gab. | Darba spriegums 400V Nominālā strāva 25 A Polu skaits 3 Klase C |  |
| 4. | Trīsfāzu automātslēdzis 3, 1gab. | Darba spriegums 400V Nominālā strāva 16 A Polu skaits 3 Klase C |  |
| 5. | Trīsfāzu automātslēdzis 4, 5gab. | Darba spriegums 400V Nominālā strāva 2 A Polu skaits 3 Klase B |  |
| 6. | Trīsfāzu automātslēdzis 5, 1gab. | Darba spriegums 400V Nominālā strāva 63 A Polu skaits 3 Klase C |  |
| 7. | Trīsfāzu automātslēdzis 6, 1gab. | Darba spriegums 400V Nominālā strāva 10 A Polu skaits 3 Klase C |  |
| 8. | Līdzstrāvas automātslēdzis, 10 gab. | Darba spriegums 600V Nominālā strāva 100 A Polu skaits 2 |  |
| 9. | Līdzstrāvas kontaktors, 10 gab. | Darba spriegums 600V Nominālā strāva 100 A Polu skaits 1 |  |
| 10. | Maiņstrāvas kontaktors 1, 2 gab. | Darba spriegums 400V Nominālā strāva 63 A Polu skaits 3 |  |
| 11. | Maiņstrāvas kontaktors 2, 2 gab. | Darba spriegums 400V Nominālā strāva 40 A Polu skaits 3 |  |

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
|  | Piegādes termiņš – ne ilgāk kā 2 mēneši no līguma parakstīšanas dienas | <norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks> |
|  | Preces garantijas laiks – ne mazāk kā 2 gadi | <norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks> |
|  | Preču piegāde, uzstādīšana un testēšanu darba režīmā (palaišana) jānodrošina Pasūtītāja telpās Rīgā, Āzenes ielā 12/ k1, Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

3)   telefons_______________ un e-pasts____________________ defektu pieteikšanai.

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

4.pielikums

RTU 09.06.2015.

atklāta konkursa nolikumam

ar ID Nr. RTU-2015/83

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (forma))

iepirkuma “Dažādas zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros”

3.daļai

“Taisngriezis (Kombinētās barošanas vilces piedziņas stenda ar hibrīdo enerģijas uzkrājēju un elektriskās piedziņas un to vadības metožu testēšanas stenda/sistēmas komplekta daļa)”

CPV kods: 31153000-3 “Taisngrieži”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents < Nosaukums>  ir iepazinies ar Rīgas Tehniskās universitātes organizētā atklātā konkursa „Dažādas zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros” iepirkuma ID Nr. RTU-2015/83 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums.

Ekvivalences skaidrojums programmatūrai/precei - par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai programmatūrai/precei tiks uzskatīta programmatūra/prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām, programmatūras gadījumā - lietotāju saskarnes viedokļa un programmiskajām saskarnēm (kā Application Programming Interface, datņu formātiem un tml.). Piedāvātajai programmatūra/precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras/preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai programmatūrai/precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras/preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

| Tehniskie parametri | Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums. Norādīt: - preces ražotāju (ja ir - modeļa nosaukumu un numuru). Gadījumā, ja pretendents pats ir preces ražotājs, tas to piedāvājumā norāda; - katras piedāvātās preces tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju; - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, vai norādi (saiti) uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. Ja šāda informācija nepastāv, norādīt iemeslu. |
| --- | --- | --- |
| 1.Laboratorijas taisngriezis | Ieejas spriegums 3x400V/50Hz AC Izejas sprieguma diapazons ne šaurāks kā: 0…750VDC, jābūt regulējamam. Izejas sprieguma pulsācijas <200mV, RMS. Izejas strāvas pulsācijas <200mA, RMS. Iebūvēts izejas sprieguma vērtības laika diagrammas funkciju ģenerators. Izejas sprieguma laika funkciju ielāde caur USB portu. Izejas strāvas diapazons ne šaurāks kā: 0…60A, regulējama. Izejas spriegums vismaz 110V DC, pie 50A strāvas. Nominālā izejas jauda ne mazāka par 15000W. Ieeja ar PFC. Pārsprieguma aizsardzība. Pārkaršanas aizsardzība. Pārslodzes aizsardzība. Galvaniski izolētas analogās vadības ieejas. |  |

| Nr.p.k. | Vispārējās prasības: | Pretendenta apstiprinājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piegādes termiņš – ne ilgāk kā 2 mēneši no līguma parakstīšanas dienas | <norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks> |
| 2. | Preces garantijas laiks – ne mazāk kā 2 gadi | <norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks> |
| 3. | Preču piegāde, uzstādīšana un testēšanu darba režīmā (palaišana) jānodrošina Pasūtītāja telpās Rīgā, Āzenes ielā 12/k1, Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
| 4. | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
| 5. | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai. |  |
| 6. | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
| 7. | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |
| 8. | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā un ražotāja vai atbilstošas institūcijas izsniegts iekārtas kalibrēšanas sertifikāts laboratorijas taisngriezim. |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

3)   telefons_______________ un e-pasts____________________ defektu pieteikšanai.

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________