Pielikums Nr.2.2

 iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/78

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma**

**IEPIRKUMA DAĻA Nr.2**

**Rotācijas viskozimetrs**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprīkojuma nosaukums | **Rādītāji** | ***Pretendenta piedāvājums. Norādīt:*****- preces ražotāju, modeļa nosaukumu un numuru. (ja ir);****- tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi;****- sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);****- ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.** ***Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.*** |
| Skaits  |  **1 gab.** |  |
| **Sastāvdaļas vai tehniskie parametri** | **Prasības** |  |
| Viskozitātes diapazons | 100 – 10 miljoni cP vai plašāks |  |
| Rotācijas ātrums | Vismaz no 0,3 – 100 apgr./min. |  |
| Ieprogrammēto ātrumu skaits | Vismaz 18 |  |
| Viskozitātes noteikšanas precizitāte | Ne sliktāka par ± 1% visā diapazonā |  |
| Viskozitātes izšķirtspēja | 0,01 – 1 cP |  |
| Displejā attēlojamie dati | Vismaz: ātrums, viskozitāte, parauga temperatūra, vārpstiņas tips |  |
| Attēlojamās viskozitātes  | Absolūtā, škietamā, kinemātiskā |  |
| Savienojums ar datoru | Caur USB, datora programmatūrai jābūt iekļautai |  |
| Temperatūras sensors | Iebūvēts pT100 |  |
| Temperatūras mērījumu izšķirtspēja | ± 0,1˚ vai augstāka |  |
| Iespēja displejā attēlot bīdes ātrumu, bīdes spriegumu un blīvumu | Jābūt |  |
| Programmu atmiņa | Vismaz 10 gab |  |
| Vārpstiņu skaits komplektācijā | Vismaz 6 dažādas |  |
|  |  |
| ***Nr. p.k.*** | ***Vispārīgās prasības:*** | ***Pretendenta apstiprinājums/piedāvājums*** |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.  |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā.  |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents.  |  |
|  | Piegādes adrese: P.Valdena ielā 3/7, Rīga |  |
|  | Piegāde:  | <*norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks*> |
|  | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā.  |  |
|  | Garantijas laiks: | <*norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks*> |

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_