Pielikums Nr.2.6.

iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/82

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma**

**Atklātam konkursam „Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai”**, **ID Nr.: RTU – 2018/82**

*Iepirkuma daļā Nr.6 “Laboratorījas svari”*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Sastāvdaļas vai tehniskie parametri | Prasības | Daudzums, gab. | **Tehniskais piedāvājums**  ***(Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, numurs (ja pieejams), tehniskais apraksts, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi, ražotāja izdota dokumenta, kas pievienota piedāvājumam, lpp., pēc kuras var gūt pārliecību par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām vai norāde uz ražotāja tīmekļvietni. (Ja Pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā)*** |
| 1. | Laboratorijas svari analītiskie | Ražotājs un modelis |  | 1 |  |
| 1.1.Svēršanas diapazons | Līdz vismaz 40g |  |
| 1.2.Precizitāte | 0,00001 g |  |
| 1.3.Indikācija | LCD displejs |  |
| 1.4.Regulācija | Taras funkcija |  |
| 1.5.Barošana | Ar baterijām vai no tīkla ar pārveidotāja palīdzību (komplektā) |  |
| 1.6.Bateriju saudzēšana | Automātiska izslēgšanās pēc 3 min |  |
| 1.7.Tīkla spriegums: | 220V 50 Hz |  |
| 2. | Laboratorijas svari | Ražotājs un modelis |  | 4 |  |
| 2.1.Svēršanas diapazons | Līdz vismaz 500g |  |
| 2.2.Precizitāte | 0,01 g |  |
| 2.3.Indikācija | LCD displejs |  |
| 2.4.Regulācija | Taras funkcija |  |
| 2.5.Barošana | Ar baterijām vai no tīkla ar pārveidotāja palīdzību (komplektā) |  |
| 2.6.Bateriju saudzēšana | Automātiska izslēgšanās pēc 3 min |  |
| 2.7.Spriegums: | 220V |  |

**Vispārīgās prasības attiecībā uz visām iepirkuma daļām:**

Preču piegādi un izkraušanu Piegādātājs veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Pretendents apliecina, ka, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, veiks Pasūtītāja personāla apmācību un instruktāžu.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pretendents nodrošinās preces uzstādīšanu, savienošanu un darbības pārbaudi (saskaņā ar preces ražotāja prasībām) un iesniegs lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā.

Garantijas remonts tiks nodrošināts 7 dienu laikā pēc izsaukuma. Servisa reakcijas laiks preču garantijas laikā - 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, kandidāts var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_