3.pielikums

RTU konkursa

ar ID Nr. RTU - 2014/155

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(tehniskā piedāvājuma forma)

iepirkuma „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros”

1.DAĻAI

“Eksperimentālo regulējamo klimata kameru bloks (komplekts)”

CPV kods: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”,

papildu CPV kods: 42912000-2 “Šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces un aparāti”

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums.

Ekvivalences skaidrojums programmatūrai/precei - par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai programmatūrai/precei tiks uzskatīta programmatūra/prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām, programmatūras gadījumā - lietotāju saskarnes viedokļa un programmiskajām saskarnēm (kā Application Programming Interface, datņu formātiem un tml.). Piedāvātajai programmatūra/precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras/preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai programmatūrai/precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras/preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Pasūtītājs - Rīgas Tehniskā universitāte veic iepirkumu cita Pasūtītāja - Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts” vajadzībām.

Eksperimentālo regulējamo klimata kameru bloka komplekta sastāvdaļas:

- Kameras ar ilumināciju, sildīšanu/dzesēšanu un mitrināšanu (2 gab.);

- Klimata kamera ar ilumināciju un sildīšanu/dzesēšanu (1 gab.);

- Ūdens dejonizēšanas iekārta ar uzkrāšanas tvertni (1 gab.).

- Kamera ar ilumināciju, sildīšanu/dzesēšanu un mitrināšanu

| Parametrs | Pasūtītāja minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>. Norādīt: - tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi*; - sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir); - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 2 gab. |  |
| Vispārējs apraksts | Kamera ar ilumināciju, sildīšanu/dzesēšanu un mitrināšanu, piemērota augu, kukaiņu un mikroorganismu audzēšanai, nodrošina dabiskus augšanas apstākļus. |  |
| Kameras iekšējais tilpums | 700 +/- 5% litri |  |
| Kameras ārējie izmēri | Maksimālais platums 1300 mm Maksimālais augstums 2100 mm Maksimālais dziļums 950 mm |  |
| Plaukti | Komplektācijā jābūt vismaz 3 plauktiem Jābūt iespējai ievietot papildu plauktus |  |
| Durvis: | 2 |  |
| Papilddurvis | Jābūt aprīkotai ar iekšējām (papildu) caurredzamām durvīm. |  |
| Minimālais temperatūras diapazons: | Jāspēj nodrošināt: 5oC – 60oC bez iluminācijas; 20oC – 50oC ar 100% ilumināciju |  |
| Temperatūras pieļaujamā variācija ar 100% ilumināciju: | Ne vairāk kā +/- 1,5 oC |  |
| Temperatūras pieļaujamā fluktuācija ar 100% ilumināciju: | Ne vairāk kā +/- 1,5 oC |  |
| Temperatūras drošības iekārta: | ar brīdinājuma signālu |  |
| Minimālais mitruma diapazons ar ilumināciju: | Jāspēj nodrošināt: 10 – 75% RH |  |
| Mitruma pieļaujamā fluktuācija: | Ne vairāk kā +/-2,5% RH |  |
| Maināma novietojuma iluminācijas kasetes: | Ne mazāk kā 3 kasetes |  |
| Iluminācija dienas gaismas lampu kasetēm: | Jānodrošina vismaz 14 000 Lux |  |
| Iespējams instalēt: | Fluora vai Arabidopsis lampas |  |
| Programmējams taimeris: | Dienas un nakts cikliem, reālā laika funkcija |  |
| Datu reģistrācija: | Saderīga ar datu protokolēšanas sistēmu APT-COM vai ekvivalentu (iekļauts komplektācijā). |  |
| Kameras maksimālais strāvas patēriņš: | 25oC – 37oC režīmā ne lielāks kā 900 W 37oC un 75% RH režīmā ne lielāks kā 2350W |  |
| Trokšņa līmenis: | Maksimāli 58 dB |  |
| Tehnoloģiskā atvere sānos: | Vismaz 30 mm diam. |  |
| Komplektācijā: | Savienojumi pieslēgšanai pie ūdens uzkrāšanas un padeves tvertnes |  |
| Piegāde: | Ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas | <norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks> |
| Uzstādīšana un apmācības: | Cenā jāietilpst aparatūras piegādei, uzstādīšanai un personāla instruktāžai |  |
| Garantija: | Vismaz 2 gadi Pretendentam jānodrošina: ierīces remonts garantijas laikā | <norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks> |

- Klimata kamera ar ilumināciju un sildīšanu/dzesēšanu

| Parametrs | Pasūtītāja minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>. Norādīt: - tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi*; - sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir); - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Vispārējs apraksts | Laboratorijas klimata kamera ar ilumināciju un sildīšanu/dzesēšanu. Kamera piemērota augu, kukaiņu un mikroorganismu audzēšanai. |  |
| Kameras minimālais iekšējais tilpums | 400 l |  |
| Kameras ārējie izmēri | Maksimālais augstums 2100 mm Maksimālais dziļums 950 mm |  |
| Plauktu skaits | Komplektācijā jābūt vismaz 3 plauktiem Jābūt iespējai ievietot papildus plauktus |  |
| Papilddurvis: | Jābūt aprīkotai ar iekšējām (papildu) durvīm. |  |
| Minimālais temperatūras diapazons ar 100% ilumināciju: | Jāspēj nodrošināt vismaz 5oC – 50oC |  |
| Temperatūras pieļaujamā variācija ar 100% ilumināciju: | Ne vairāk kā: +/- 1,5 oC |  |
| Temperatūras pieļaujamā fluktuācija ar 100% ilumināciju: | Ne vairāk kā: +/- 1,5 oC |  |
| Maināma novietojuma iluminācijas kasetes: | Ne mazāk kā 3 kasetes |  |
| Apgaismojums: | Iespējas instalēt dienasgaismas, fluora vai Arabidopsis lampas |  |
| Iluminācija: | Maksimāli 10 000 Lux (dienas gaismas lampas) |  |
| Programmējams taimeris: | Programmējams dienas un nakts cikliem, reālā laika funkcija |  |
| Datu reģistrācija: | Saderīga ar datu protokolēšanas sistēmu APT-COM vai ekvivalentu (iekļauts komplektācijā). |  |
| Tehnoloģiskā atvere sānos: | Vismaz 30 mm diam. |  |
| Kameras maksimālais strāvas patēriņš: | Ne vairāk kā 1600 W |  |
| Piegāde | Ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas | <norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks> |
| Uzstādīšana un apmācības | Cenā jāietilpst aparatūras piegādei, uzstādīšanai un personāla instruktāžai |  |
| Garantija | Vismaz 2 gadi Pretendentam jānodrošina: ierīces remonts garantijas laikā | <norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks> |

- Ūdens dejonizēšanas iekārta ar uzkrāšanas tvertni

| Parametrs | Pasūtītāja minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>. Norādīt: - tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi*; - sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir); - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Vispārējs apraksts | Ūdens dejonizēšanas iekārta paredzēta ūdens sagatavošanai klimata kamerām ar gaisa mitrināšanas funkciju. |  |
| Kapacitāte | Ne mazāka kā 5 l h |  |
| Uzkrāšanas tvertnes/rezervuāra tilpums | Min. 25 l Max. 50 l |  |
| Prasības ūdens kvalitātei | Max el. konduktivitāte 10 mkS/cm |  |
| Uzstādīšana un apmācības | Cenā jāietilpst aparatūras piegādei, uzstādīšanai un personāla instruktāžai |  |
| Piegāde | Ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas | <norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks> |
| Garantija | Vismaz 2 gadi Pretendentam jānodrošina: ierīces remonts garantijas laikā | <norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks> |

| Nr.p.k. | Vispārīgās prasības: | Pretendenta apstiprinājums/piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. |  |
|  | Piegādes adrese: Miera iela 3, Salaspils, Salaspils novads |  |
|  | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. |  |

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________