Atklāta konkursa

„Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”

(identifikācijas Nr. RTU – 2014/161)

Rīga, 2014.gada 31.oktobrī

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.4

Jautājums

Pasūtītājs ir saņēmis šādu jautājumu no ieinteresētā piegādātāja:

“Nepieciešama papildus informcija attieciba uz iepirkuma pirmo dales „Magnetrona uzputinašanas komplekss“:

- Jāzin, kāds ir nepieciešama magnetrona galvas diametrs un mērķa biezums?

- kādu pārklājuma blīvuma procentu nepieciešams sasniegt?

- strāvas avota pieslēgšana magnetrona galviņām notiek caur manuālu slēdzi vai caur kompjuteri?“.

Atbilde

Pasūtītājs ir sagatavojis šādu atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu:

Saskaņā ar 1.iepirkuma daļas ”Magnetrona uzputināšanas komplekss” tehnisko specifikāciju:

- uzputināšanas magnetrona galvas diametram jābūt tādam, lai nodrošinātu b punktā norādīto pārklājuma kvalitātes līmeni, mērķa biezums ne mazāks par 10 mm;

- 2000 angstremu bieza alumīnija vai zelta pārklājuma biezuma izmaiņas visā substrāta laukumā jānodrošina mazākas par 5%;

- DC enerģijas padeve pārslēdzama no viena izputināšanas magnetrona uz otru automātiski no datorprogrammas.