Atbilde uz piegādātāja iesniegto jautājumu Nr.2

atklātā konkursā „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde atjaunojamo energoresursu izpētei Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros”

id.Nr. RTU-2015/76

Rīga, 2015.gada 19.jūnijā

1.jautājums: Esam iepazinušies ar iepirkuma RTU -2015/76 Nolikuma Tehnisko specifikāciju 1.daļā  “Induktīvi saistītās plazmas optiskā emisijas spektrometra (ICP-OES) komplekts” un pamatojoties uz Publisko Iepirkumu likuma 2. pantu, 17.panta 1 apakšpunktu, lūdzam iespēju robežās veikt izmaiņas 1.daļas p.2. tehniskai specifikācijai.

Tehniskās specifikācijas 1.daļas punktā 2 “Mikroviļņu paraugu mineralizācijas sistēma” definēta prasība “izejas jauda – vismaz 1800W”

Pēc tirgus apskata konstatējām, ka iekārtu ar šādu izejas jaudu var piedāvāt un reklamē tikai viens no 4-5 pasaulē vadošajiem mineralizācijas sistēmu ražotājiem, kompānija CEM, iekārtas modelis MARS 6.

(skat.: http://www.cem.com/mars6.html)

- 1800 Watts - more power delivery than any other microwave digestion system

Pasūtītāja ērtībai, esam sagatavojuši pārskatu par ražotājiem un to iekārtām:

| Ražotājs/modelis | Izejas jauda |
| --- | --- |
| CEM/ MARS 6 http://www.cem.com/mars6.html | 1800 W |
| Perkin Elmer/ Titan MPS http://www.perkinelmer.com/Catalog/Family/ID/Titan%20MPS%20Microwave%20Sample%20Preparation%20System | 1500 W |
| Berghof/Speedwave four http://www.berghof.com/fileadmin/Dateien-Einpflege/Seitenbaum/Home-Downloads/Produkte/Laborgeraete/Aufschlusstechnik/speedwave%20four/Berghof_Laborgeraete_PR_Mikrowellendruckaufschluss_SpeedwaveFour_EN.pdf | 1450 W |
| Analytik Jena/TopWave http://www.analytik-jena.de/fileadmin/content/pdf_analytical_instrumentation/alle_technischen_Daten/td_TOPwave_Internet_en.pdf | 1450 W |
| Anton Paar/ Multiwave PRO http://www.anton-paar.com/us-en/products/details/microwave-reaction-system-multiwave-pro/sample-preparation/ | 1500 W |
| Sineo/MDS-6G http://www.sineomicrowave.com/products.aspx?ProductsCateID=115&ProductsID=113&ViewCateID=115&orderid=29 | 1000 W |

Tādējādi, 1.daļā atbilstošu piedāvājumu var sagatavot un iesniegt tikai viens pretendents (šīs kompānijas pārstāvis Latvijā) un tiek izslēgta iespēja piedalīties citiem Pretendentiem.

Lūdzam mainīt šo prasību uz “vismaz 1450W”, lai prasību bez augstākminētās kompānijas var nodrošināt vēl vismaz 2 ražotāju pārstāvji.

Ja Pasūtītājs nevēlas mainīt šo punktu, lūdzam 1.daļas p.2 “Mikroviļņu paraugu mineralizācijas sistēma”  izdalīt atsevišķā iepirkuma daļā, jo 1.daļas 2.p. finansiālā vērtība ir apmēram 1/5 no daļas kopējās daļas vērtības. Savukārt, tās definētā prasība izsēdz iespēju citiem Pretendentiem piedāvāt 1.daļas galveno iepirkuma priekšmetu -induktīvi saistītās plazmas optiskās emisijas spektrometru.

Atbilde:

Iepirkuma komisija ir izskatījusi Jūsu uzdoto jautājumu un vērš uzmanību, ka pretēji norādītajam, prasībām atbilst vairāk kā viena ražotāja iekārtas – prasībai atbilst gan norādītais CEM Mars 6, kura izejas jauda ir 1800 W, gan ražotāja Milestone modelis Ethos, kura izejas jauda ir 1900 W, attiecīgi tiek nodrošināta konkurence. Vienlaikus, ņemot vērā piegādātāja lūgumu un izvērtējot pasūtītāja vajadzību pēc augstas jaudas iekārtas iepretim iespējai nodrošināt ievērojami plašāku konkurenci, gadījumā, kad piegādātājs norāda par šādu vajadzību, komisijas ieskatā tā būtu ņemama vērā, tādēļ komisija nolemj grozīt nolikumā ietverto prasību iepirkuma 1.daļas 2.pozīcijā “Mikroviļņu paraugu mineralizācijas sistēma” parametrā “Izejas jauda: Vismaz 1800 W” uz “Izejas jauda: vismaz 1450 W”. Tā kā iepirkuma komisija, izskatot Jūsu jautājumu, ir secinājusi, ka tai ir nepieciešams veikt nolikuma grozījumus attiecībā uz konkrēto prasību atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešajai daļai, minētie grozījumi tiks veikti pēc iespējas īsā laikā, informāciju par tiem publicējot pasūtītāja un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, tādēļ lūdzam tiem sekot līdzi.

Ar cieņu

Iepirkuma komisija

# Footnotes

https://cem.sharefile.com/download.aspx?id=sa5bea4a9dd74d198

http://www.milestonesci.com/ethos-up/design/power.html