- Pielikums Nr.2.1

- iepirkuma ID RTU-2015/89 Nolikumam

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkuma daļa Nr.1 - Mobilā meteoroloģiskā mērījumu kompleksa siltuma un mitruma pārneses aprēķināšanai risinājuma piegāde

Komplekts ietver:

- Mobilo meteoroloģisko staciju ar mērīšanas modulis;

- Pogrammatūra būvdetaļu kopējā siltuma un mitruma pārneses aprēķināšanai.

Mobilās meteoroloģiskās stacijas ar mērīšanas moduļa sastāvā nepieciešamais katra elementa skaits nav norādīts, jo dažādiem ražotājiem var būt atšķirīgas komplektācijas. Pasūtītājam būtiski, lai piedāvātais komplekts ietver visus prasītos tā elementus un ar to var nodrošināt prasīto mērījumu veikšanu.

| N.p.k. | Iekārtas funkcionālās prasības | Skaits, gab. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobilā meteoroloģiskā stacija ar mērīšanas moduli/ļiem | 1 komplekts |
| 1.1. 1.2. | Sensori: vēja ātrums (vismaz 0…40m/s; sākuma mērījums pie vismaz 0,4m/s, precizitāte ne sliktāk kā ± 0,1m/s, pie ātruma līdz vismaz 10m/s, darbības temperatūra vismaz -30°…+50°C, aizsardzības klase vismaz IP54), virziens (0-3600, sākuma mērījums pie vismaz 0,4m/s, precizitāte ne sliktāk kā ± 4°, izšķirtspēja ne sliktāk kā 0.5°, darbības temperatūra vismaz -30°…+50°C, aizsardzības klase vismaz IP54), temperatūra (-40…+50 °C, precizitāte ne sliktāk kā ± 0.1°C diapazonā 0…+50 °C; aizsargkorpuss pret saules radiāciju), relatīvais mitrums (0-100%, precizitāte ne sliktāk kā 2%; IP65; aizsargkorpuss), barometriskais spiediens (vismaz 600 … 1100 mbar, izšķirtspēja ne sliktāk kā 0.1mbar, darbības temperatūra vismaz -40°…+50°C, temperatūras kompensācijas diapazons vismaz -40°…+50°C, precizitāte ne sliktāk kā ±1mbar uz visu diapazonu, stabilitāte ne sliktāk kā ±1mbar/ uz 12 mēnešiem), nokrišņi (precizitāte ne sliktāk kā ± 2%, jutīgums ne sliktāk kā 0.2mm uz soli, automātiska tukšošana ar ne mazāk kā 125 reizes uz 0.5l un ātrumu ne sliktāk kā 300ms, līmeņošanas plāksne, sala, siltuma un UV izturīgs materiāls, uzinstalēta ierīce putnu atbaidīšanai, lietotāja iespēja veikt kalibrēšanas pārbaudi uz vietas), saules radiācija (vismaz 400-1050 nm, precizitāte ne sliktāk kā ±3% pie 20°C, jutība ne sliktāk kā 10,0mV uz kW.m-2, azimuta kļūda ne sliktāk kā ±1% uz 360°, līmeņošanas plāksne no anodēta alumīnija ar līmeņrādi – var atrasties uz vienas plāksnes ar UV sensoru), ultravioletais starojums UV (vismaz 0-200 W m-2), Citas prasības: iespēja kalibrēt barometriskā spiediena, vēja ātruma un virziena sensorus. kalibrēšanas sertifikāts barometriskā spiediena sensoram (vismaz 6 vērtības), UV sensoram, vēja ātruma un virziena sensoram ar atslēgu slēdzams, nerūsoša materiāla vai krāsots skapis datu uzkrājējam, baterijai un datu pārraides ierīcei, aizsardzības klase vismaz IP54, zemējuma kabelis, izmēri ne vairāk kā 500 x 400 x 300mm (A x Pl x Dz); baterija 12V, vismaz 10Ah; 12/24V lādētājs/kontrolieris baterijas statusa, baterijas uzlādes līmeņa un kļūdas indikācija ar gaismas signālu, darbības temperatūra vismaz -25°…+50°C, aizsardzības klase vismaz IP32 saules panelis vismaz 30W ar maināmu novietojuma leņķi pret horizontu, temperatūras diapazonā vismaz -40°…+80°C, aizsardzības klase vismaz IP54 nokrišņu, vēja ātruma, vēja virziena, saules radiācijas un UV sensori novietojami 2 m augstumā, pārējie 1-2 m augstumā GPRS datu pārraide uz serveri iespēja pieslēgties sistēmai caur USB/RS232 datu uzkrājējs: - vismaz 12 analogie kanāli, 4 digitālie kanāli, 1 WET sensoru kanāls, 1 termopāris - iespēja pieslēgt diferenciālā tipa sensorus (ieejas diapazons ±23mV; ±185mV; -1,4 - +1,5V; -0,17 – 2,7V), - tiltveida tipa sensorus (ieejas diapazons ±7,5mV/V; ±62mV/V), termopāri (ieejas diapazons 0 - 70°C) - vismaz 2 releji ārējo iekārtu kontrolei vai trauksmes paziņojumu nodrošināšanai - ielasīšanas intervāls 1 sekunde līdz 24 stundas - vismaz 4Mb atmiņa (FLASH) – vismaz 2.500.000 datu ielasījumi - ilgtermiņa stabilitāte ne sliktāk kā ±0.02% pēc 1 gada - statusa indikācija ar gaismas signālu uz paneļa par datu ielasīšanu - aizsardzības klase vismaz IP65 - indikācija par absorbenta nomaiņas nepieciešamību meteostacijas masts: rūpnieciski izgatavots no anodēta alumīnija ar šķērsstieņiem sensoru stiprināšanai. Atsaites masta stiprināšanai, vismaz 3m, Augstums ne mazāk kā 2m, bet ne vairāk kā 3m. Zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēma |  |
| 2. | Pogrammatūra būvdetaļu kopējā siltuma un mitruma pārneses aprēķināšanai |  |
| 2.1. | Programma datu apstrādei: - lietotāja programmu iestatīšana, saglabāšana - grafiska datu atainošana - pievienoto sensoru saraksta pārskats, rediģēšana, izslēgšana, pievienošana - validācijas iespēja programmas parametru iestatījumu pārbaudei - iespēja kontrolēt, rediģēt, saglabāt, lejuplādēt datus attālināti - baterijas uzlādes līmeņa indikācija - vidējās, minimālās, maksimālās, vidējās vērtības aprēķins - statistikas funkcijas - iespēja rakstīt individuālas aprēķinu formulas - vēja rozes virziena, ātruma grafiska atainošanas iespēja - datu parnese uz Excel vai analogu programmu - palīdzības funkcija programmā (“Help”) ar skaidrojumem, attēliem |  |

Papildu prasības:

| Nr.p.k. | Vispārīgās prasības: |
| --- | --- |
|  | Preču piegādi, uzstādīšanu un palaišanu darbam testa režīmā Pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja pārstāvju instruktāža darbam ar iekārtu komplektu |
|  | Piegādes adrese: Kalnciema iela 6, Rīga |
|  | Garantijas laiks – vismaz 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas |