Pielikums Nr.2.2

iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/78

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma**

**IEPIRKUMA DAĻA Nr.2**

**Rotācijas viskozimetrs**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprīkojuma nosaukums | | | **Rādītāji** | | ***Pretendenta piedāvājums. Norādīt:***  **- preces ražotāju, modeļa nosaukumu un numuru. (ja ir);**  **- tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi;**  **- sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);**  **- ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.**  ***Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.*** | |
| Skaits | | | **1 gab.** | |  | |
| **Sastāvdaļas vai tehniskie parametri** | | | **Prasības** | |  | |
| Viskozitātes diapazons | | | 100 – 10 miljoni cP vai plašāks | |  | |
| Rotācijas ātrums | | | Vismaz no 0,3 – 100 apgr./min. | |  | |
| Ieprogrammēto ātrumu skaits | | | Vismaz 18 | |  | |
| Viskozitātes noteikšanas precizitāte | | | Ne sliktāka par ± 1% visā diapazonā | |  | |
| Viskozitātes izšķirtspēja | | | 0,01 – 1 cP | |  | |
| Displejā attēlojamie dati | | | Vismaz: ātrums, viskozitāte, parauga temperatūra, vārpstiņas tips | |  | |
| Attēlojamās viskozitātes | | | Absolūtā, škietamā, kinemātiskā | |  | |
| Savienojums ar datoru | | | Caur USB, datora programmatūrai jābūt iekļautai | |  | |
| Temperatūras sensors | | | Iebūvēts pT100 | |  | |
| Temperatūras mērījumu izšķirtspēja | | | ± 0,1˚ vai augstāka | |  | |
| Iespēja displejā attēlot bīdes ātrumu, bīdes spriegumu un blīvumu | | | Jābūt | |  | |
| Programmu atmiņa | | | Vismaz 10 gab | |  | |
| Vārpstiņu skaits komplektācijā | | | Vismaz 6 dažādas | |  | |
|  | | |  | | | |
| ***Nr. p.k.*** | ***Vispārīgās prasības:*** | | ***Pretendenta apstiprinājums/piedāvājums*** | |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. | |  | |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. | |  | |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai. | |  | |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents. | |  | |
|  | Piegādes adrese: P.Valdena ielā 3/7, Rīga | |  | |
|  | Piegāde: | | <*norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks*> | |
|  | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā. | |  | |
|  | Garantijas laiks: | | <*norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks*> | |

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_